## Slide 1: Medicintekniska produkter och ny lagstiftning från 2017

## Slide 2: Sammanfattning
Den tidigare lagstiftningen för aktiva medicintekniska implantat (direktiv 90/385/EEG), och lagstiftningen för andra medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), har sammanförts till en enda lagstiftningsakt, förordning om medicintekniska produkter (MDR).
Lagstiftningen för in vitro-diagnostiska produkter (direktiv 98/79/EG) återfinns i förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR).
Datumet för ikraftträdandet är den 26/5 2017. Anmälda organ kan börja utses 6 månader därefter, tillverkare av medicintekniska produkter ska börja tillämpa förordningarna efter 3 år och tillverkare av in vitro-diagnostiska produkter efter 5 år.

## Slide 3
Länk till EU-kommissionens faktablad

## Slide 4: Utmaningar för verksamheten
MDD utgår från enskild produkt och att varje FUNKTION vården behövde löses med en singulär produkt.

## Slide 5: Utmaningar för verksamheten
I dagens tekniska miljö är det mesta uppkopplat vilket innebär att varje FUNKTION löses med ett system av produkter från flera olika tillverkare. Vidare är flera MT-produkter idag mjukvaruprodukter.

## Slide 6: Direktiv, Lagar och Författningar
93/42/EEG om medicintekniska produkter (MDD)
avser ”vanliga ” medicintekniska produkter – pumpar, ventilatorer, katetrar, plåster, MR-kameror, etc
90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation (AIMD)
Aktiva implantat är bland annat pace, insulinpumpar, etc
98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik (IVDD)
utrustning för provanalys, hb-mätare, reagenser, etc
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter
Harmoniserar med 93/42/EEG
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation
Harmoniserar med 90/385/EEG
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik
Harmoniserar med 98/79/EG
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Medicinska informationssystem
– vägledning för kvalificering och klassificering av programvaror med medicinskt syfte (MEDDEV 2.1/6)
Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter
Guidance document Medical Devices - Scope, field of application, definition - Qualification and Classification of stand alone software - MEDDEV 2.1/6)
Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:1) Användning av medicintekniska produkter i hälso och sjukvården
Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR)
Förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR)
Lag om Merdicintekniska produkter uppdateras i två steg:
Steg 1 map Anmälda Organ 2017
Steg 2 map övriga förändringar senare

## Slide 7: Svensk lagstiftning
Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) och Förordningen om medicintekniska produkter (SFS 1993:876) uppdateras i två steg
I första steget uppdateras lagtexterna med avseende på Anmälda Organ (Notified bodies). Detta fastställdes i riksdagen 18/10 2017.
Ny förordning från LV, HSLF-FS 2017:65, berör endast Anmälda organ.
Övriga förändringar i lagtexter och i förordningar (LVFS och SOSFS) kommer senare.

## Slide 8: MDR och IVDR
Två nya förordningar MDR och IVDR
Fokus idag är på MDR. Mycket av det som presenteras gäller dock båda regelverken.

## Slide 9: MTP enligt MDD
Instrument, apparat, anordning, hjälpmedel, material eller annan artikel, vare sig den används separat eller tillsammans med något slag av tillbehör eller programvara som krävs för att den skall kunna tillämpas på rätt sätt, och som är tillverkad för att användas för människor vid
diagnos, profylax, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom,
diagnos, övervakning, behandling, lindring eller kompensation för en skada eller ett funktionshinder,
undersökning, utbyte eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk process,
befruktningskontroll,
och som inte uppnår sin huvudsakliga, avsedda verkan i eller på människokroppen med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel, men som kan understödjas i sin funktion av sådana medel.
Instrument, apparat, anordning, programvara, implantat, reagens, material eller annan artikel som enligt tillverkaren är avsedd att, antingen separat eller i kombination, användas på människor för ett eller flera av följande medicinska ändamål, nämligen
diagnos, profylax, övervakning, prediktion, prognos, behandling eller lindring av sjukdom,
diagnos, övervakning, behandling, lindring av eller kompensation för en skada eller funktionsnedsättning
undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk eller patologisk process eller ett fysiologiskt eller patologiskt tillstånd,
tillhandahållande av information genom undersökning in vitro av prover från människokroppen, inklusive donationer av organ, blod och vävnad, och som inte uppnår sin huvudsakliga, avsedda verkan i eller på människokroppen med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel, men som kan understödjas i sin funktion av sådana medel.
Följande artiklar ska också anses vara medicintekniska produkter:
Produkter avsedda för befruktningskontroll eller fertilitetsstöd.
Artiklar särskilt avsedda för rengöring, desinficering eller sterilisering av de produkter som avses i artikel 1.4 och sådana som avses i första stycket i detta led
MTP enligt MDR

## Slide 10: MTP enligt MDD
Aktiv medicinteknisk produkt:
varje medicinteknisk produkt som för sin funktion är beroende av en elektrisk energikälla eller någon annan energikälla än den som direkt alstras av människokroppen eller av jordens dragningskraft.
Aktiv produkt:
produkt som för sin funktion är beroende av en annan energikälla än den som alstras direkt av människokroppen i detta syfte eller av jordens dragningskraft och som fungerar genom att ändra energitätheten eller genom energiomvandling. Produkter som är avsedda att överföra energi, substanser eller andra element mellan en aktiv produkt och patienten utan någon väsentlig förändring ska inte anses vara aktiva produkter. Programvara ska också anses vara en aktiv produkt.
MTP enligt MDR

## Slide 11: Några nya begrepp införs i MDR
Kompatibilitet:
förmågan hos en produkt, inklusive programvara, att när den används tillsammans med en eller flera andra produkter för sitt avsedda ändamål,
verka utan att förmågan att prestera såsom avsetts går förlorad eller äventyras, och/eller
integreras och/eller fungera utan att någon del av de kombinerade produkterna behöver ändras eller anpassas, och/eller
användas tillsammans utan konflikt/störning eller biverkningar.
Driftskompatibilitet:
förmågan hos två eller flera produkter, inklusive programvara, från samma eller olika tillverkare att
utbyta information och använda informationen som har utbytts för ett korrekt utförande av en särskild funktion utan att ändra uppgifternas innehåll, och/eller
kommunicera med varandra, och/eller
fungera tillsammans såsom avsetts.

## Slide 12: Några nyheter i MDR
Egentillverkning
Tidigare del av svenska regelverket. Nu inkluderat i MDR (artikel 5:6)
Auktoriserad representant, importör och distributör (artikel 11-14)
Tydliga krav på inte bara tillverkare utan även på hela distributionsledet - auktoriserad representant, importör och distributör.
Reprocessing av engångsprodukter (artikel 17)
Enligt MDR och endast om det tillåst i nationell lagstiftning
System för unik produktidentifiering (Artikel 27 och bilaga VI)
EU skapar en myndighet med ansvar att tilldela UDI
UDI skall framgå av produkt- eller förpackningsmärkning och är unik för tillverkare, produkt och produktionsenhet
Vårdgivare skall lagra information om UDI för produkter som levererats till dem. Klass III obligatoriskt, i övrigt avhängigt av nationell lagstiftning.

## Slide 13: Några nyheter i MDR
Europeisk databas för medicintekniska produkter (Artikel 33)
Registrering av produkter, tillverkare, auktoriserade representanter, importörer, distributörer och anmälda organ
UDI-databas
Registrering av kliniska prövningar
Klassificering
I, IIa, IIb och III som tidigare
Programvara som driver en produkt eller påverkar användningen av en produkt ska tillhöra samma klass som produkten. Programvara som är oberoende av andra produkter ska klassificeras för sig.

## Slide 14: Några nyheter i MDR
Bilaga I Allmänna krav på säkerhet och prestanda
§14 Produkters tillverkning och interaktion med sin omgivning
14.2 Produkterna ska vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att följande risker elimineras eller minskas så långt det är möjligt:
….
d) Riskerna i samband med eventuell negativ interaktion mellan programvara och den it-miljö där produkten används och interagerar.
…..

## Slide 15: Några nyheter i MDR
Bilaga VIII Klassificeringsregler
Regel 11
Programvara avsedd att tillhandahålla information som används för att fatta beslut för diagnostiska eller terapeutiska ändamål tillhör klass IIa utom i de fall sådana beslut medför en påverkan som kan orsaka
— dödsfall eller en oåterkallelig försämring av en persons hälsotillstånd, i vilket fall den tillhör klass III, eller
— allvarlig försämring av en persons hälsotillstånd eller en kirurgisk intervention, i vilket fall den tillhör klass IIb.
Programvara avsedd för övervakning av fysiologiska processer tillhör klass IIa, om den inte är avsedd för att övervaka vitala fysiologiska parametrar, vars variationer är sådana att de skulle kunna resultera i omedelbar fara för patienten, i vilket fall den tillhör klass IIb.
All annan programvara tillhör klass I.

## Slide 16: Några nyheter i MDR
Bilaga VIII Klassificeringsregler
Regel 16
Alla produkter som är särskilt avsedda att användas för att desinficera eller sterilisera medicintekniska produkter tillhör klass IIa, om de inte är desinfektionslösningar eller diskdesinfektorer som särskilt är avsedda att användas för att desinficera invasiva produkter, som sista steget i bearbetningen, i vilket fall de tillhör klass IIb.
Regel 19
Alla produkter som innehåller eller består av nanomaterial tillhör
— klass III om de innebär en hög eller medelhög potential för invärtes exponering,
— klass IIb om de innebär en låg potential för invärtes exponering, och
— klass IIa om de innebär en försumbar potential för invärtes exponering.

## Slide 17: Övergångsbestämmelser
MDR artikel 120 fastställer bestämmelser avseende övergång från MDD till MDR
Från och med den 26 maj 2020 ska varje offentliggörande av en anmälan av ett anmält organ i enlighet med direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG vara ogiltigt.
De intyg som de anmälda organen utfärdar i enlighet med direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG före den 25 maj 2017 ska fortsätta att gälla under den tid som är angiven i intyget
………..
Produkter som lagligen släppts ut på marknaden i enlighet med direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG före den 26 maj 2020, och produkter som släppts ut på marknaden från och med den 26 maj 2020 för vilka ett intyg som avses i punkt 2 i denna artikel har utfärdats, får fortsätta att tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk till och med den 27 maj 2025.
Med avvikelse från direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG får produkter som är förenliga med denna förordning släppas ut på marknaden före den 26 maj 2020.

## Slide 18: Kravställning i upphandling
Tre, alt fem, års övergångsperiod
Bortsett från nya regler avseende Anmälda organ gäller tre (MDR) eller fem (IVDR) års övergångsperiod. Under denna period gäller gamla och nya regelverken parallellt, dvs en tillverkare som uppfyller gamla regelverken följer lagen.
Det nya regelverket är mer modernt i synen på produkter och på tillhandahållandet av produkter och därför att föredra. Då det tar en tid för tillverkare och leverantörer att ställa om ledningssystem, tillverknings-, försäljnings- och serviceprocesser kan krav på följsamhet mot MDR / IVDR vara begränsande men bör premieras.
§

## Slide 19: Nyfiken på att veta mer?
Information om ny lagstiftning finns på
  Läkemedelsverket
  EU-kommissionen
  Riksdagen